# Text boxes

KC-YFT-1002Q

气压校验台

使  用  说  明  书

江苏凯晟仪表有限公司

您的需要

我们的追求

目       次

前   言

1、目    次…………………………….…1

2、前    言…………………………….…2

3、概    述……………………………….3

4、技术指标……………………………….3

5、使用操作……………………………….4

6、注意事项……………………………….4

7、结构功能……………………………….5

8、外形示意……………………………….6

①

气压校验台结构示意图

⑥

⑥

④

③

⑦

②

⑧

⑤

①

⑨

前      言

衷心感谢贵单位使用我公司生产的压力校验台。使用前敬请仔细阅读使用说明书，以期您在使用时得心应手。

压力校验台是一体化压力校验设备，具有压力控制微调、压力输出功能。是我公司综合十多年压力仪表制造和现场应用经验而设计的经济实惠的压力计量器具。

为使您快速正确掌握该系列产品的使用方法，本使用说明书较详细地介绍了该系列产品的技术指标、仪器的组成、使用操作、注意事项等。使用前务请仔细阅读使用说明书，以期永久地保证该系列仪表的可靠性和稳定性。

②

安装仪表时，无需借助任何工具，均匀用力拧紧，大概在密封面相互贴紧时，再拧1~2圈，即可。

4.4输出1、输出2接嘴为上下两件组成，使用时应经常检查下部锁紧螺丝是否连接可靠，若连接不可靠，在遇高压情况下，可能造成崩脱。

4.5当杠杆造压较重时，请使用微调升压，则较为轻松。

5、各部件名称及功能

| 编号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵体总成 | 各部件组合安装 |
| 2 | 输出 1 | 连接标准表或被检表 |
| 3 | 输出 2 | 连接标准表或被检表 |
| 4 | 活 塞 | 产生气体的上下活塞装置 |
| 5 | 放 气 阀 | 加压时关闭，测量结束时放出气体 |
| 6 | 杠 杆 | 通过操作带动活塞柱运动 |
| 7 | 切 换 阀 | 按进去测量正压，拉出来测量负压 |
| 8 | 稳 压 阀 | 输出压力不稳定时锁定，可保持压力平稳 |
| 9 | 微 调 | 小范围内增加或减小压力 |

⑤

1、概  述

压力校验台（以下简称校验器）是压力仪表检测工作中的重要辅助设备，与压力标准器配合使用，完成压力仪表校准、检测工作。

杠杆带动大容室活塞作往复运动，产生压力或真空，通过切换开关输出压力或真空，经稳压阀至微调及压力输出接口。辅以设计精巧的微调、快速接口、稳压阀组成。操作简单、结构合理、密封性能良好的优点，可广泛应用于计量、科研、工矿企业及仪表制造等行业。

2、技术指标

2.1压力范围：-95kPa~6MPa

2.2 调节灵敏度：min  10 Pa

2.3测量介质：空气

2.4 外形尺寸：400×300×180（长×宽×高）

2.5重    量： 7.7kg

3、使用操作

3.1.正压检测

将切换开关按进去，拧下输出1、输出2接头上的

③

堵头，接标准表和被检表，打开稳压阀，将微调调至适当位置（中间位置），关闭放气阀。操作杠杆抽加压，当压力达到2.5MPa左右时，稳定几秒钟，使用微调调至检定点，关闭稳压阀，逐点检测至零点。

3.2.负压检测

将切换开关拉出来，拧下输出1、输出2接头上的堵头，接标准表和被检表，打开稳压阀，将微调调至适当位置（中间位置），关闭放气阀。操作杠杆抽真空，当压力达到-90kPa左右时。稳定30秒左右，使用微调调至检定点，关闭稳压阀，逐点检测至零点。

4、注意事项

4.1压力校验台应选择平整易操作的台面放置，避免进入有高腐蚀性气体及粉尘颗粒的环境中使用。

4.2被检仪器应作适当清洗，避免污渍进入检测回路。

4.3输出1、输出2接嘴为专用快速接头，端面密封，

④